วิธีการใช้งานเครื่อง Laser Particle Analysis

- เปิด UPS ตัวสีขาวอยู่ทางขวามือ ด้านล่างเครื่องคอมพิวเตอร์

- กด สับ คัทเอาท์ที่เครื่อง stabilizer, เครื่องอยู่หลังจอคอมพิวเตอร์ ให้สับคัทเอาท์ที่คำว่า stabilizer โดย

สับขึ้น (on)

- จากนั้น กดปุ่มเปิดเครื่อง ทั้ง 3 เครื่อง ซึ่งปุ่มอยู่ทางด้านหลัง

แบบเปียก

แบบแห้ง

- ทำการเปิด CPU คอมพิวเตอร์ และเปิดจอ คอมพิวเตอร์

- เข้าโปรแกรม MasControl

- กด Add root เพื่อสร้าง แฟ้มงานกล่องเหลือง ในการเก็บไฟล์, สามารถตั้งชื่อ แฟ้มงานกล่องเหลืองได้

- คลิ๊กขวาที่ แฟ้มงานกล่องเหลือง ที่สร้างขึ้นเพื่อกด add empty folder จากนั้น double click เข้าไปที่ add

empty folder

- ทำการเลือกว่าจะใช้ wet  หรือ dry โดยทำการย้ายหัว laser แบบที่ต้องการมาเสียบไว้ที่เครื่องกลาง

แบบ DRY (dry dispersion unit) ฝั่งซ้ายมือ

- เมื่อย้ายหัว laser แล้ว

1 Exhaust hose     2 Compressed air hose     3 Compressed air hose connection, measuring cell insertion

4 Compressed air hose connection, dispersion unit      5 Exhaust connection for dispersion unit

6 Funnel of measuring cell insertion   7 Exhaust connection for measuring cell insertion       8 Measuring cell insertion

- เตรียมตัวอย่างใส่ powder funnels ซึ่งมี 4 ขนาด 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 หากตัวอย่าง

ละเอียดเลือกใช้แบบ 1.5 หากตัวอย่างมีขนาดหยาบมากขึ้นก็เลือกใส่ตัวเลขมากขึ้น, ปริมาณที่ใส่ ใส่ให้

2ใน3 ถ้วย แล้วนำถ้วยไปเสียบที่เครื่อง

1 Funnel

2 Vibratory motor of funnel

3 Insert for feeder (1.5; 2.5; 3.5; 4.5 mm)

Funnel แต่ละขนาด ดูขนาดจากที่ฐาน

ติดตั้งเข้ากับระบบ

- จากนั้นกด new measurement ที่แถบด้านบนโปรแกรม จะเห็น dialog form, SOP ขึ้นมา

- ให้กด laser alignment DRY จะได้ยินเสียงปั๊มทำงาน รอจนปั๊มเสียงเงียบ

- ให้กด new measurement อีกรอบ จากนั้นกด 0.08-2100 dry measurement full range เพื่อเลือก range

โดยเลือกอันครอบคลุมไว้ก่อน แต่หากต้องการวัด range ที่แคบลงก็ให้เลือกตัวอื่นๆ

- จากนั้นเลือกการตั้งค่าการ count คือการเลือกจำนวนครั้งที่ทำ อาจเลือก 3 เป็นอย่างต่ำ ส่วนตัวแปร

อื่นๆ ใช้ตามที่มีการตั้งค่าไว้อยู่แล้ว

- จากนั้นกด start ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของจอ

- รอจนกว่าระบบจะ run ครบจำนวนครั้งที่ count ไว้

- เมื่อระบบ run เสร็จเรียบร้อย ให้กด save หรือ print

- ย้ายหัวเซลล์กลับไปที่ฝั่ง Dry เหมือนเดิม

แบบ WET (wet dispersion unit) ฝั่งขวามือ

- เมื่อย้ายหัว laser แล้ว เตรียมตัวอย่างใส่ ตำแหน่งที่1 คือ sample bath ที่ฝั่งเครื่อง wet

1.Sample bath    2. Measuring cell insertion      3. Inlet to measuring cell     4. Outlet from measuring cell

- จากนั้นกด new measurement ที่แถบด้านบนโปรแกรม จะเห็น dialog form, SOP ขึ้นมา

- ให้กด degas water wet จะได้ยินเสียงปั๊มทำงาน รอจนปั๊มเสียงเงียบ

- ให้กด new measurement อีกรอบ จากนั้นกด 0.01-2100  full range wet จากนั้นเลือกการตั้งค่า

การ count คือการเลือกจำนวนครั้งที่ทำ อาจเลือก 3 เป็นอย่างต่ำ ส่วนตัวแปรอื่นๆ ใช้ตามที่มีการตั้งค่า

ไว้อยู่แล้ว

- จากนั้นกด start ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของจอ

- รอจนกว่าระบบจะ run ครบจำนวนครั้งที่ count ไว้

- เมื่อระบบ run เสร็จเรียบร้อย ให้กด save หรือ print

- และย้ายหัวเซลล์กลับไปที่ฝั่ง Wet เหมือนเดิม