การใช้เครื่อง Thermal Conductivity Tester

- UPS ตัวเครื่องสีดำด้านล่าง กดเปิด on จากนั้น เปิดตัว stabilizer โดยสับคัทเอาท์ไปที่ bypass

- จากนั้นเปิด cooling water โดยกดปุ่มสีดำข้างล่างก่อน แล้วตามด้วยกดปุ่มด้านบน ระบบจ่านอ่านค่า และแสดงที่หน้าจอว่า off จากนั้นกดปุ่ม ok ระบบจะทำการ set temp.ของน้ำ cooling ไปที่ temp.ที่ตั้งไว้ (ซึ่งปกติใช้ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) ซึ่ง set ไว้ให้อยู่แล้ว

ปุ่มดำล่าง

- จากนั้นเปิดเครื่อง HFM (เครื่องสีเขียวใหญ่ๆ) ปุ่มเปิดจะอยู่ทางด้านหลังเครื่อง โดยเมื่อเปิดแล้ว มาดูไฟหน้าเครื่อง หากที่ status โชว์สีแดง แสดงว่าเครื่องมีปัญหา ต้องทำการปิดเครื่องก่อน หากไม่โชว์ไฟ แสดงว่าเครื่องปกติ ให้นั่งรอจนกว่า temp.ของน้ำ cooling นั้นถึง temp.ที่ set point ไว้

- เตรียมนำตัวอย่างใส่เครื่อง HFM โดยใช้มือเข้าไปจับที่ lower plate หากรู้สึกถึงความชื้นของไอน้ำที่เกาะอยู่ จะต้องทำการ purge nitrogen เพื่อไล่ไอน้ำออกไป

- โดยทำการเปิดวาล์วที่ตัวถังแก็ส

- จากนั้นประแรงดันให้อยู่ประมาณ 5 bar

- และมาปรับ flow rate ซึ่งวางอยู่ระหว่างเครื่อง HFM กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยปรับให้มี flow rate ประมาณ 15- 20

- ให้ ไล่ความชื้นประมาณ 5-10 นาที ใช้มือสัมผัสแผ่น lower plate หากไม่ชื้นเเล้ว ให้นำตัวอย่างใส่ไปในเครื่อง HFM

- จากนั้นทำการใส่ตัวอย่างเข้าไปในเครื่อง HFM โดยขนาดตัวอย่างควรเป็น กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม.

ความหนาได้ตั้งแต่ 2 ซม. ถึง 5 ซม.

- จากนั้นกดแผ่น upper plate ลงมาให้สัมผัสกับตัวอย่าง โดยใช้มือซ้ายกดปุ่ม safety ไว้ข้างเครื่องและใช้ .

มือขวากดปุ่ม stack เลื่อนลงจนสัมผัสกับตัวอย่าง

+

- กดปิดฝา โดยการกดไปที่ door แล้วทำการกดลงจนสุด

- จากนั้นทำการเปิดคอมพิวเตอร์และ เข้าสู่ โปรแกรม Smart mode measurement

- กดไปที่ wizard ทำการตั้งชื่อต่างๆ และเลือก temp ที่จะทำการทดลอง โดย temp นั้นควรอยู่ใน rangeใน

เดียวกับตัว standard ที่เลือกไว้

- ใส่ mass ของตัวอย่างลงไปด้วย

- ใส่ขนาดของตัวอย่าง

- Eq parameter มี default, fast, ASTM C5 18 เลือกใช้ตัวใดตัวนึง โดยจะต้องตรงกันกับ standard ที่เลือกไว้

- จากนั้นกด start แล้วทิ้งชิ้นงานไว้ เมื่อเสร็จ ผลจะปริ้นออกมาจากเครื่อง

- นำตัวอย่างออกและปิดเครื่อง

การทำ calibration

- UPS ตัวเครื่องสีดำด้านล่าง กดเปิด on จากนั้น เปิดตัว stabilizer โดยสับคัทเอาท์ไปที่ bypass

- เปิด cooling water โดยกดปุ่มสีดำข้างล่างก่อน แล้วตามด้วยกดปุ่มด้านบน ระบบจ่านอ่านค่า และแสดงที่หน้าจอว่า off จากนั้นกดปุ่ม ok ระบบจะทำการ set temp.ของน้ำ cooling ไปที่ temp.ที่ตั้งไว้ (ซึ่งปกติใช้ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) ซึ่ง set ไว้ให้อยู่แล้ว

ปุ่มดำบน

ปุ่มดำล่าง

- เปิดเครื่อง HFM (เครื่องสีเขียวใหญ่ๆ) ปุ่มเปิดจะอยู่ทางด้านหลังเครื่อง โดยเมื่อเปิดแล้ว มาดูไฟหน้าเครื่อง หากที่ status โชว์สีแดง แสดงว่าเครื่องมีปัญหา ต้องทำการปิดเครื่องก่อน หากไม่โชว์ไฟ แสดงว่าเครื่องปกติ ให้นั่งรอจนกว่า temp.ของน้ำ cooling นั้นถึง temp.ที่ set point ไว้

- เตรียมนำตัวอย่างใส่เครื่อง HFM โดยใช้มือเข้าไปจับที่ lower plate หากรู้สึกถึงความชื้นของไอน้ำที่เกาะอยู่ จะต้องทำการ purge nitrogen เพื่อไล่ไอน้ำออกไป

- โดยทำการเปิดวาล์วที่ตัวถังแก็ส

- จากนั้นปรับแรงดันให้อยู่ประมาณ 5 bar

- และมาปรับ flow rate ซึ่งวางอยู่ระหว่างเครื่อง HFM กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยปรับให้มี flow rate ประมาณ 15- 20

- ให้ ไล่ความชื้นประมาณ 5-10 นาที ใช้มือสัมผัสแผ่น lower plate หากไม่ชื้นเเล้ว ให้นำตัวอย่างใส่ไปในเครื่อง HFM

- ทำการใส่ตัวอย่างเข้าไปในเครื่อง HFM โดยขนาดตัวอย่างควรเป็น กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. ความหนาได้ตั้งแต่ 2 ซม. ถึง 5 ซม.

- กดแผ่น upper plate ลงมาให้สัมผัสกับตัวอย่าง โดยใช้มือซ้ายกดปุ่ม safety ไว้ข้างเครื่องและใช้มือขวากดปุ่ม stack เลื่อนลงจนสัมผัสกับตัวอย่าง

- กดปิดฝา โดยการกดไปที่ door แล้วทำการกดลงจนสุด

- ทำการเปิดคอมพิวเตอร์และ เข้าสู่ โปรแกรม Smart mode measurement

- กดไปที่ auto calibration และใส่

- ใส่ mass ของตัวอย่างลงไปด้วย

- ใส่ขนาดของตัวอย่าง

- Eq parameter มี default, fast, ASTM C5 18 เลือกใช้ตัวใดตัวนึง

- จากนั้นกด start แล้วทิ้งชิ้นงานไว้ เมื่อเสร็จ ผลจะปริ้นออกมาจากเครื่อง

- นำตัวอย่างออกและปิดเครื่อง